气动物流传输系统维保服务项目需求

- ▲维修保养期内，中标人必须按规定完成月度巡访、季度维护保养，以及按照合同的具体要求进行维修保养服务工作。维修保养设备品牌：Swisslog，站点:40个

- ▲需派驻场工程师至少一名，确保每日24小时提供维保服务

一、服务内容

1.每月巡检：

- （1）对风机外观检查，主体除尘。检查连接螺丝、转换阀门组件、筛箱、风机变频器是否有异常振动及噪音，过热及漏气。

- （2）对全院站点检查，外部及主体除尘。对连接螺丝、发送器、控制器、指示灯、屏幕、直流电机、操作面板、位置感应器、光电感应器、磁棒、密封圈进行检查。

- （3）对转换中心外部及主体除尘。对连接螺丝、发送器、控制器、指示灯、屏幕、直流电机、操作面板、位置感应器、光电感应器、磁棒、密封圈进行检查。

- （4）对传输瓶防震橡胶、瓶锁、密封圈、摩擦带、海绵垫衬、识别芯片、瓶身标签进行检查。

- （5）检查电源盒输入和输出是否正常，线路有无裸露式破坏，主体表面除尘。检查连接螺丝，指示灯是否正常工作，并对故障进行处理。

- （6）检查信号系统，主体表面除尘。对连接螺丝、信号灯、信号强度进行检查，并对故障进行处理。

- （7）检查全院地下室及夹层内的管道系统，检查管道有无破损，是否变形，有无漏气现象。检查管道固定是否牢固，并对故障进行处理。

- （8）对系统外观及主体表面除尘，检查连接螺丝、发送器、控制器、指示灯、直流电机、位置感应器、光电感应器、磁棒、密封圈进行检查等。

2.每季度检查：

- （1）对三口转换器外观及主体表面除尘，检查连接螺丝、发送器、控制器、指示灯、直流电机、位置感应器、光电感应器、磁棒、密封圈进行检查。并对转换器进出底板涂抹适量硅油。

- （2）对风向切换器外观及主体表面除尘，检查连接螺丝、发送器、控制器、指示灯、直流电机、位置感应器、磁棒、密封圈进行检查。并对转换器上下底板涂抹适量硅油。

- （3）对全院站点上下底板涂抹适量硅油。

3.每季度运行报告：每季度提交设备维保纪记录。

二、服务要求

1.应急响应：1小时内响应，2小时内到达现场，一般故障到达现场后2小时内修复。若2小时内无法解决，须提供详细解决方案及日程安排，经院方确认后执行。

2.原厂配件全包服务：本项目为全包型维保服务，包含合同期内保证气动物流设备正常运行所需的所有费用。所有更换的零（部）件、材料、系统软件升级等，必须使用瑞仕格（Swisslog）原厂原装正品，且相关费用（含材料费、更换费、运费等）均已包含在维保服务费内，院方无需另行支付。

| 云梦县人民医院气动物流传输系统主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 编号 | 细目名称 | 规格型号 | 制造商 | 计量 | 数量 |
| 1 | PC 接口盒 | 系统专用 | swisslog | 个 | 1 |
| 2 | 控制软件 | 第五代版本 | swisslog | 套 | 1 |
| 3 | 控制软件（扩展） | 第五代版本 | swisslog | 套 | 3 |
| 4 | 监控软件 | 第二代新版 | swisslog | 套 | 1 |
| 5 | 中央控制电脑 |  | swisslog | 台 | 1 |
| 6 | 电源箱 | AC220V | swisslog | 个 | 4 |
| 7 | 上置式末端 站 | NW160 | swisslog | 个 | 1 |
| 8 | 上置式通过 站 | NW160 | swisslog | 个 | 36 |
| 9 | 多发站点 | NW160 | swisslog | 个 | 1 |
| 10 | 前置式工作 站 L C | NW160 | swisslog | 个 | 1 |
| 11 | 检验科接收 平台 | NW160 | swisslog | 个 | 1 |
| 12 | 检验科水平 站点制动装 置 | NW160 | swisslog | 套 | 1 |
| 13 | 3 口转换器 | 3-way | swisslog | 台 | 11 |
| 14 | 光电感应器 | D-26655 | swisslog | 个 | 24 |
| 15 | 变频三相风机 | SD80 | swisslog | 台 | 3 |
| 16 | 风向切换器 | Ø80/110 | swisslog | 台 | 3 |
| 17 | 节流阀 | 系统专用 | swisslog | 个 | 3 |
| 18 | 消音器 75 | Ø75 | swisslog | 个 | 6 |
| 19 | 过滤器 NW75 | NW75 | swisslog | 个 | 18 |
| 20 | 承载器制动 装置 | 系统专用 | swisslog | 套 | 3 |
| 24 | 系统线缆 | 4*0.22 | swisslog | 米 | 2018 |
| 25 | 系统控制线 | 2x2x0.6 | swisslog | 米 | 93 |
| 26 | 标准传输瓶 | 330mm*12 0mm | swisslog | 个 | 74 |
| 27 | 38 孔传输瓶 垫衬 | 系统专用 | swisslog | 个 | 39 |
| 28 | 标准瓶衬垫 | 系统专用 | swisslog | 个 | 39 |
| 29 | 清洁瓶 | 系统专用 | swisslog | 个 | 1 |
| 30 | 站点感应器 | 系统专用 | swisslog | 个 | 10 |
| 31 | 风向切换器 密封圈 | 系统专用 | swisslog | 个 | 6 |
| 32 | 站点密封圈 | 系统专用 | swisslog | 个 | 10 |
| 33 | 摩擦圈 | 系统专用 | swisslog | 个 | 20 |
| 34 | 传输瓶接收 筐 | 500*500* 500 | swisslog | 个 | 39 |
| 35 | 传输瓶软垫 | 450*280* 50 | swisslog | 个 | 39 |
| 36 | 传输瓶支架 | 580*200* 100 | swisslog | 个 | 39 |